



和祐医院重症医学科电阻抗成像仪
设备招募公告







项目地点：佛山市顺德区北滘镇和祐医院 
招  标  人：佛山市顺德区和祐医院
报名截止时间：2026年8月4日23:59


报名须知
	条款号
	条 款 名 称
	编	列	内	容

	1
	报名及材料收集
	时间：报名供应商需于2026年8月4日前将报名材料电子版发送到
邮箱:likm31@hyhospital.com，联系人: 李开明  电话: 17311275385

	2
	项目地点
	佛山市顺德区北滘镇和祐医院

	3
	资金来源及比例
	自筹资金

	4
	资金落实情况
	资金已落实

	5
	招标范围
	电阻抗成像仪设备1套

	6
	计划时间节点
	品牌海选报名：为招募公告发出之日起至2026年8月4日23:59止。

	7
	设备参数要求
	1、 资质要求：所投设备需取得医疗器械注册证
2、 测量性能基础：EIT模块输出电流任意两电极间交流有效值＜2mA，输出电流频率为20kHz±10%，空间分辨率120×80，时间分辨率优于1秒，帧速率达20帧/秒
3、 采集与分析能力：支持ROI分层、象限、自由三种分区方式，分区全局阻抗波形最长可记录20分钟；△EELI视图、趋势视图数据最长显示时长120分钟，原始阻抗数据连续记录时长≥1200小时
4、 特色量化功能：具备通气中心（CoV）、区域通气延迟（RVD）、全肺不均匀指数（GI）、肺泡过度膨胀/萎陷区域量化指数等功能，相关指标均以百分比形式直观显示，为呼吸诊疗提供量化依据
5、 临床辅助功能：集成PEEP滴定量化指导功能，可提供RVD、GI、CLHP-CLLP数值及对应曲线，同时支持电阻抗变化信号高速（HPB）/低速（LPB）分量实时监测、参考图像对比，助力精准通气管理
6、 适配性与耗材：配备16电极硅橡胶+导电硅胶电极带，提供4XS到XL共9种胸围规格，适配胸围35.5cm~150cm的患者群体，覆盖全年龄段临床使用需求。
7、 人机交互设计：具备信号质量评估、频谱/潮气频率显示、主视图大图演示、屏幕截图、数据回放、文件管理、冻结显示等功能，电池电量百分比实时显示，电量低于10%时触发声光报警，操作体验友好
8、业绩要求：投标人近三年（2022年1月至今）上述招标范围内设备具有复旦大学综合医院排名前100医院用户20家以上项目业绩。

	8
	是否接受联合体投标
	不接受

	9
	报名资料
	1、符合要求的设备彩页、产品注册证、技术参数、配置清单，用户清单等资料；
2、公司简介：包括营业执照、资质证书、相关业绩证明文件等；

	10
	项目答疑
	姓名：李开明 17311275385
邮箱：likm31@hyhospital.com
部门：供应链管理部

	11
	下载附件
	附件1、报名供应商基本信息表
附件2、和祐医院重症医学科电阻抗成像仪设备调研表
[bookmark: _GoBack]附件3、和祐医院重症医学科电阻抗成像仪设备招标需求表

	本公告的所有信息及资料不视为招标人的要约或承诺。招标人会根据意向投标单位提供的资料筛选符合条件的品牌进行正式的招投标活动，招标人有权不予解释选择或否决的原因并保留对发布信息及资料修改的权利，正式招标文件以招标人向筛选通过的供应商发出的书面文件为准。招标人在法律许可范围内保留解释权。

	 廉正条款：
和祐医院致力于公平、公正、透明的经营环境，保证阳光合作,维护双方利益。若您发现有任何形式的索贿受贿行为、或在与和祐医院合作过程中受到不公正待遇，应积极举报。对于举报，和祐医院将严格保密，及时查实和处理，并根据情况对举报人予以奖励。
举报电话： 0757-28681234；
举报邮箱：lianjiehy@hyhospital.com



