



和祐医院二期三类注射泵
设备招募公告







项目地点：佛山市顺德区北滘镇和祐医院 
招  标  人：佛山市顺德区和祐医院
报名截止时间：2026年8月4日23:59


报名须知
	条款号
	条 款 名 称
	编	列	内	容

	1
	报名及材料收集
	时间：报名供应商需于2026年8月4日前将报名材料电子版发送到
邮箱:likm31@hyhospital.com，联系人: 李开明  电话: 17311275385

	2
	项目地点
	佛山市顺德区北滘镇和祐医院

	3
	资金来源及比例
	自筹资金

	4
	资金落实情况
	资金已落实

	5
	招标范围
	三类注射泵设备

	6
	计划时间节点
	品牌海选报名：为招募公告发出之日起至2026年8月4日23:59止。

	7
	设备参数要求
	1、 合规与使用年限：产品持有NMPA三类医疗器械注册证，整机设计使用年限≥10年
2、 输注精度保障：注射控制精度≤±1.8%，速率调节范围为0.01~2300ml/h，最小起始流速及步进流速均为0.01ml/h，满足微量至大剂量精准输注需求
3、 智能快进功能：快进流速覆盖0.01~2300ml/h，支持自动、手动两种快进模式，适配术前准备、急救补药等多场景操作需求
4、 累计量统计能力：内置智能计量系统，可自动统计24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量四类数据，便于用药复盘与管理
5、 全规格注射器兼容：适配1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml共8种规格注射器，安装后推拉盒自动定位固定注射器尾夹，无需手动辅助，降低操作误差
6、 多元输注模式：支持速度、时间、体重、梯度、序列、剂量时间、间断给药、TIVA共8种注射模式，具备联机扩展功能；可选配TCI模式，支持丙泊酚、瑞芬太尼、苏芬太尼三种药物输注，含丙泊酚小儿药代模型；可选配PCA病人自控镇痛模式。
7、 药物安全管理：内置药物库，可存储5000种药物信息，支持4种以上药物色彩标识，选择对应药物时屏幕自动匹配显示，降低用药差错风险；支持镇痛药、化疗药、胰岛素等特殊药物输注
8、 压力监测与安全保护：压力报警阈值设15档可调，最低可至50mmHg；具备阻塞前预警功能，管路压力上升未达阻塞阈值时自动屏幕提示；支持阻塞后自动重启输液，短暂性阻塞缓解后无需人工干预即可恢复输注
9、业绩要求：投标人近三年（2022年1月至今）上述招标范围内设备具有复旦大学综合医院排名前100医院用户20家以上项目业绩。

	8
	是否接受联合体投标
	不接受

	9
	报名资料
	1、符合要求的设备彩页、产品注册证、技术参数、配置清单，用户清单等资料；
2、公司简介：包括营业执照、资质证书、相关业绩证明文件等；

	10
	项目答疑
	姓名：李开明 17311275385
邮箱：likm31@hyhospital.com
部门：供应链管理部

	11
	下载附件
	附件1、报名供应商基本信息表
附件2、和祐医院二期三类注射泵设备调研表
[bookmark: _GoBack]附件3、和祐医院二期三类注射泵设备招标需求表

	本公告的所有信息及资料不视为招标人的要约或承诺。招标人会根据意向投标单位提供的资料筛选符合条件的品牌进行正式的招投标活动，招标人有权不予解释选择或否决的原因并保留对发布信息及资料修改的权利，正式招标文件以招标人向筛选通过的供应商发出的书面文件为准。招标人在法律许可范围内保留解释权。

	 廉正条款：
和祐医院致力于公平、公正、透明的经营环境，保证阳光合作,维护双方利益。若您发现有任何形式的索贿受贿行为、或在与和祐医院合作过程中受到不公正待遇，应积极举报。对于举报，和祐医院将严格保密，及时查实和处理，并根据情况对举报人予以奖励。
举报电话： 0757-28681234；
举报邮箱：lianjiehy@hyhospital.com



